吸附式点刺激低频治疗仪技术参数及主要技术规格

- 吸附式点刺激低频治疗仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机参数要求

  - 要求具备≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，语言中英文可选；

  - 要求具备特殊调制的双向脉冲方波，适用各类疼痛治疗，脉冲频率范围至少包含：1Hz～999Hz；

  - 要求仪器最大输出电流有效值应≤50mA，能有效预防电灼伤，保障患者安全；

  - ▲要求具备吸附式锥状电极，能模拟传统针灸疗法，点状刺激集中；

  - 要求电极吸附压力可调，压力调节范围至少包含5kPa～40kPa；

  - ▲要求至少具备吸附式电极、普通电极可供选择，适用于不同部位的治疗；

  - 要求具备≥5种多频率混合刺激模式，能实现不同频率电流组合刺激；

  - ▲要求具备分段随机频率模式，至少包含1/F低、1/F高、1/F广域，适用于不同深度疼痛的治疗；

  - ▲要求具备无创针灸模式，能模拟针刺疗法，能实现补法、泻法、平补平泻等针法，配备针刺穴位图谱；

  - ▲要求无创针灸模式提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示；

  - 要求具备预置处方功能，处方范围至少包含疼痛治疗、促进血液循环及兴奋神经肌肉，覆盖临床常见病症；

  - 要求治疗结束后有声音提醒功能，治疗时间调节范围至少包含：1min ～99min；

  - ▲要求具备≥12个独立通道输出，电流强度可分别独立调节，具备≥24个电极，可治疗≥24个穴位或治疗点；

  - 要求具备一体式悬挂网架，便于电极的放置；

  - 要求具备强度旋钮自动锁定功能，能避免使用中误操作；

  - 要求具备开路保护功能，治疗过程如电极意外脱落，则自动启动开路保护功能；

  - 要求具备多重安全保护功能：在输出电流/电压超过最大值时，设备会启动断路保护功能，避免患者损伤；

  - 要求电流强度支持多通道联动调节，方便医生操作；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，维修保养需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。